负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2016〕XXX号 一、项目主要建设内容 航天科工惯性技术有限公司涿州分公司位于涿州市开发区航天工业园内，东临鹏程大街，南侧紧邻朝阳路，西临腾飞大街，北侧为科苑路。厂区四周均为工业企业。公司现有1台Χ光检测系统，型号为Microme1X18型，最大管电压180kv，最大管电流0.67mA，属Ⅱ类射线装置，主要用于精密电子产品表贴元器件BGA工件进行焊点质量的检验（工业探伤）。本项目于2016年5月26日 环评文件通过审批（保环辐报告表〔2016〕006号 ）。 二、验收监测结果 2016年5月28日，承德市辐射环境监测站对航天科工惯性技术有限公司涿州分公司使用Χ光检测系统项目进行了验收监测，本次监测在射线装置周围设置了12个监测点位，分别进行了监测。据航天科工惯性技术有限公司涿州分公司提供资料，该单位职业工作人员每年累积工作时间为1000小时，公众人员每年接触时间为200小时。现场监测操作间开机时距离观察窗0.3米的X-γ辐射剂量率最大值为79.4nGy/h，则该单位职业工作人员全年接受的有效剂量最大值为0.008mSv，公众人员全年接受的有效剂量最大为0.002mSv，该单位职业工作人员和公众人员所接受的辐射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中职业工作人员不超过20mSv/a、公众成员不超过1mSv/a的标准限值，同时满足职业人员不超过5mSv/a、公众成员不超过0.3mSv/a约束限制标准的要求。 三、验收结论 航天科工惯性技术有限公司涿州分公司,使用II类射线装置基本落实了《核技术应用项目环境影响报告表》审批意见中提出的要求，建立了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警示标识，辐射工作人员持证上岗。已具备竣工环境保护验收条件，同意通过环境保护竣工验收。 四、要求： 1、项目运行过程中，你单位要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，保障工作人员、周边辐射环境安全。 2、你单位应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的单位开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、你单位应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和相关验收资料送达涿州市环境保护局备案。 我局委托涿州市环境保护局负责对你单位的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人：赵国富 2016年XX月XX日