核技术应用建设项目竣工

环境保护验收监测报告表

承辐环监验［2016］第051号

项目名称：  X射线探伤室内无损检测项目

委托单位：   河北华信锅炉集团有限公司

承德市辐射环境监测站

二○一六年五月

说        明

- 1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、

- 委托监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范

- 监测，否则不能作为执法依据。

- 2、本报告无骑缝章与章无效。

- 3、本报告仅对本次监测结果负责，如有异议，请于一周内向本站查询。

- 4、本报告自签发之日起，有效期一年。

- 5、本报该无编写、监测、审核、签发无效。

- 6、复制报告未重新加盖监测专用章与章无效。

- 7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

- 8、报告涂改无效。

监  测  单  位：承德市辐射环境监测站

监  测  人  员：卢志坤  韩立伟

报  告  编  写：

审          核：

签          发：

签  发  日  期：     年     月     日

监测单位：承德市辐射环境监测站

地    址：承德市石洞子沟富丽花园西口

电    话：0314-2275731

传    真：0314-2275731

电子邮箱：cdfsjcz@sina.com

邮    编：067000

前      言

河北华信锅炉集团有限公司成立于 1997 年，主要经营锅炉、压力容器及配套辅机。公司现有高碑店市团结路厂区和高碑店市方官镇高固路厂区。公司占地面积约 12 万平米，建筑面积 8 万平米，职工 280 人，锅炉、容器及配套辅机产品为每年 4000 吨。

原有辐射项目：河北华信锅炉集团有限公司在高碑店市团结路厂区使用2 台 X 射线探伤机，型号为 XXQ3005 和 XXH2505 型，最大管电压 250kV,最大管电流 5mA，在高碑店市团结路厂区探伤室内使用，属Ⅱ类射线装置。于 2012 年 1 月 13 日通过河北省环境保护厅核技术应用建设项目竣工环境保护验收。批准文号为：冀环核验[2012]1号。

拟增辐射项目：为了对锅炉钢管对接焊缝等产品进行检测，该公司拟在高碑店市方官镇高固路厂区新建 X 射线探伤铅房 1 间，新增 1 台 DH22510-Ⅱ型 X 射线探伤机，在新建探伤铅房内利用 X 射线探伤机进行无损探伤。

本次验收项目：本次验收监测只针对新增项目（高碑店市方官镇高固路厂区 X 射线探伤铅房 1 间，1 台 DH22510-Ⅱ型 X 射线探伤机）。

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规的要求，河北华信锅炉集团有限公司于2016年5月18日委托我站对其X射线探伤室内无损检测项目进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我站组织技术人员对该项目所在场所及周围环境，进行了现场检查和监测，在此基础上编写完成了河北华信锅炉集团有限公司X射线探伤室内无损检测项目竣工环境保护验收监测表。

表一、基本情况

| 项目名称 | X射线探伤室内无损检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北华信锅炉集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 高碑店市方官镇高固路厂区新建探伤铅房 |  |  | 邮政编码 |  |  | 074000 |
| 法人代表 | 何树明 |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 李永辉 |  | 联系电话 |  |  | 13331238869 |  |
| 电子信箱 | / |  |  |  |  |  |  |
| 核技术应用环境影响报告表编制单位 | 河北辐和环境科技有限公司 |  | 项目性质 |  |  | 新增 |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 核技术应用环境影响报告表审批部门 | 保定市环境保护局（2016年1月28日） |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | / | 环保投资（万元） |  |  | / |  |  |
| 应用类型 | 使用Ⅱ类射线装置 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）； 2、《中华人民共和国放射性污染防治法》中华人民共和国主席令（2003年第6号）； 3、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院2005年第 449 号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》环境保护部令（2001年第13号）； 5、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》环境保护部令（2011年第18号）； 6、河北华信锅炉集团有限公司《X射线探伤室内无损检测项目核技术应用环境影响报告表》； 7、河北华信锅炉集团有限公司《X射线探伤室内无损检测项目核技术应用环境影响报告表》审批意见，保环辐报告表[2016]001号。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测规范 | 《辐射环境监测技术规范》(HJ/T61—2001)； 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-1993)。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收评价标准 | 1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 公众人员： 1mSv/a；职业人员：20mSv/a。 2、《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)公众人员： 0.3mSv/a；职业人员：5mSv/a。探伤室屏蔽墙外30cm处空气比释放能率不大于2.5μGy/h。（参照） |  |  |  |  |  |  |

表二、项目内容

该公司X射线探伤室内无损检测项目新增一台定向X射线探伤机，属Ⅱ类射线装置，详见表2。 表2 Ⅱ类射线装置 序号; 装置名称; 装置类别; 数量 (台); 设备型号; 最大管电压(kV)/ 最大输出电流(mA); 工作场所; 用途; 活动种类. 1; 定向X射线探伤机; Ⅱ类; 1; DH22510-Ⅱ型; 225kV/10mA; 探伤室; 无损检测; 使用.

表三、主要工作原理及污染源分析

一、工作原理 （1）探伤机工作原理 1）X射线探伤机工作原理 射线与物质相互作用时，射线的强度随着透过物质的厚度变化而衰减，其强度的变化符合以下规律： 式中： J：穿过被测物后的射线强度 J0：射到被测物上的射线强度 μ：被测物对射线的线性吸收系数 X：被测物厚度 当射线源强度不变时，透过被测物质的射线强度的变化仅与被测物质的厚度有关，利用射线强度与吸收物质厚度之间的关系，拍片成像，便可检测出被测物质的厚度是否存在问题。 （2）X射线探伤机 X射线机主要由X射线管和高压电源组成，X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来。聚焦杯的作用是使这些电子聚焦成束，直接向嵌在铜阳极中的靶体射去。高压加在X射线管两极之间，使电子在射到靶体之前被加速到很高的速度。靶体一般用高原子序数的难熔金属，如钨或铂等制成。当电子到达靶原子核附近时，在原子核库仑场的作用下，运动突然受阻，其能量以电磁波（X射线）的形式释放。为减少无用的低能光子的照射，常用适当厚度的过滤片把低能光子滤掉。 二、污染源分析 （1）放射性污染源 X射线机在进行探伤作业时，会产生X射线，对周围环境将产生辐射影响。

表四、环评报告表主要结论、验收内容

一、环评报告表主要结论

1、项目概述

河北华信锅炉集团有限公司成立于 1997 年，主要经营锅炉、压力容器及配套辅机。公司现有高碑店市团结路厂区和高碑店市方官镇高固路厂区。公司占地面积约 12 万平米，建筑面积 8 万平米，职工 280 人，锅炉、容器及配套辅机产品为每年 4000 吨。

原有辐射项目：河北华信锅炉集团有限公司在高碑店市团结路厂区使用2 台 X 射线探伤机，型号为 XXQ3005 和 XXH2505 型，最大管电压 250kV,最大管电流 5mA，在高碑店市团结路厂区探伤室内使用，属Ⅱ类射线装置。于 2012 年 1 月 13 日通过河北省环境保护厅核技术应用建设项目竣工环境保护验收。批准文号为：冀环核验[2012]1号。

拟增辐射项目：为了对锅炉钢管对接焊缝等产品进行检测，该公司拟在高碑店市方官镇高固路厂区新建 X 射线探伤铅房 1 间，新增 1 台 DH22510-Ⅱ型 X 射线探伤机，在新建探伤铅房内利用 X 射线探伤机进行无损探伤。

探伤铅房位于厂区5#生产车间内东侧，距离车间大门口130米处，铅房建于一地坑内，为单层独立建筑。铅房东侧为控制室，南侧、西侧、北侧为该生产车间内部空地。

利用X射线进行无损检测，是通用的成熟技术，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中“实践的正当性”原则；符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》环境保护部令(2011年第18号)中的相关规定。

2、辐射环保设施及安全管理

1）曝光室长2.3米，宽2.1米，高2米，为独立建筑，建于一地坑内，地

坑长5.5米，宽3米，坑内配有2个宽为450mm的人字梯。其四周墙体为钢架结构，并加装10mm的铅板。曝光室东侧有一扇进出用的单扇推拉防护门。铅板的防护当量为10mmpd。门宽940mm，门高1760mm，门洞宽800mm、门洞高1620mm，搭接尺寸为70mm。

- 曝光室东侧有一操作室，长3.5m，宽2.4米，高2.3米，其中操作室西侧友谊外开门，门高1900mm，宽900mm，北侧有一内开门，门高1900mm，宽900mm。

- 曝光室外显著位置设电离辐射标识及中文警示说明，舍友工作状态指示灯，出束声光提示。当探伤机出束时，工作灯亮起，语音提示，相关人员尽量避免靠近。

- 铅防护门与探伤机舍友联锁装置，每个门上方装有限位开关，只有当防护门全部关闭时探伤机才呢过正常出束，防止有人员在出束时误入曝光室。

- 操作台上装有1个紧急停机按钮，曝光室内安装1个紧急停机按钮。

- 探伤机、控制台上均设有钥匙锁定开关，防止非工作人员误操作。钥匙由专人严格管理。只有用钥匙打开探伤机电源开关、高压开关以及控制台开关后，探伤机采可以正常工作。

- 曝光室内、外装有监控设施，曝光室外装有1个摄像头、曝光室内部上方装有1个摄像头，用来在操作室内观察曝光室内、外部情况。

- 为了做好放射防护的管理工作，保证设备正常运行，避免辐射事故发生，该公司对探伤作业，成立了以相关领导为组长的辐射安全与环境保护管理机构，贯彻国家、省有关法律规定，指导、监督、检查探伤机使用工作，组织相关人员参加主管部门举办的培训班，培训合格后上岗。

- 为了射线装置的正常使用及各项日常管理等工作，该公司制定了相关各项规章制度。

- 10）从事辐射工作的人员必须通过辐射安全与防护专业知识以及相关法律、法规的培训与考核，取得上岗资格。现有5名辐射工作人员，均通过环保部门的安全培训取得上岗资格，证书均在有效期内。

- 该公司配备了相应的辐射防护用品：个人剂量计12台、个人剂量报警仪1台、便携式辐射监测仪器仪表1台、铅眼镜1副。

- 3、环境影响分析

- 曝光室外侧空气比释动能率最大为4.75×10-2μSv/h，不超过《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117－2015）中2.5μSv/h的空气比释动能率。曝光室顶外表面0.3m处的空气比释动能率为36.8μSv/h，不超过《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117－2015）100μSv/h的空气比释动能率。

- 经过计算预测本项目职业人员在操作室内每周所接受的有效剂量最大为1.33×10-2μSv/w，不超过100μSv/w的剂量约束值；公众人员每周所接受的有效剂量最大为9.81×10-3μSv/w，不超过5μSv/w的剂量约束值。

- 4、项目的“可行性”及建议

- 综上，该公司X射线探伤机应用于锅炉管件对接焊缝等产品进行无损检测，实践正当，环境影响较小，基本具备了使用Ⅱ类射线装置应具备的条件。在切实落实本报告中规定的安全和环保措施及各项规章制度后，从环境吧保护和辐射安全角度考虑，河北华信锅炉集团有限公司“新建X射线室内探伤项目”是可行的。

- 5、建议

- 1）从事探伤工作的人员应佩戴个人剂量，定期检测，确保职业人员每周所接受的有效剂量不超过100μSv的剂量约束值。

- 2）严格做好各项日常检查工作，确保各项安全设施的工作正常。

2、环评内容与验收内容

表4-1 验收内容及要求

| 验收内容 | 验收内容及要求 |
| --- | --- |
| 探伤铅房 | 曝光室长2.3米，宽2.1米，高2米，为独立建筑，建于一地坑内，地坑长5.5米，宽3米，坑内配有2个宽为450mm的人字梯。其四周墙体为钢架结构，并加装10mm的铅板。曝光室东侧有一扇进出用的单扇推拉防护门。铅板的防护当量为10mmpd。门宽940mm，门高1760mm，门洞宽800mm、门洞高1620mm，搭接尺寸为70mm。 |
| 剂量约束限值 | - 职业人员每周所接受的有效剂量不超过100μSv/w的剂量约束值；公众人员每周所接受的有效剂量不超过《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117－2015）5μSv/w的剂量约束值，.曝光室关注点位最高周围剂量当量参考控制水平不大于5μSv/h，对不需要人员道德的探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平取100μSv/h。 |
| 辐射标志 | 显著位置设置设电离辐射标志及中文警示说明。 |
| 安全保障措施 | 防护门与主机机联锁，安装工作状态的指示灯，探伤室内以及操作台上有且紧急停机按钮，控制台有方式非工作人员操作的锁定开关。 |
| 上岗证 | 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全与防护专业知识以及相关法律、法规的培训与考核，现有5名辐射工作人员，均取得上岗资格，并通过辐射安全培训。 |
| 辐射防护用品 | 个人剂量计12台。个人剂量报警仪1台。便携式辐射监测仪器仪表1台，铅眼睛1副。 |
| 仪器校验规程 | 制定监测仪表校验规程，定期对仪表进行校验。 |
| 辐射安全管理及规章制度 | 成立辐射安全管理机构，制定各项管理制度，成册上墙，得到落实，各种记录完备。 |
| 个人剂量档案 | 按《放射工作人员个人剂量监测方法》的有关规定建立放射工作人员的个人剂量档案。 |
| 应急预案 | 成立辐射事故应急小组，并制定完善的辐射事故应急措施，一旦发生紧急情况，应立即启动应急预案。 |

表五、监测结果

1、监测 (1)监测内容：X-γ辐射剂量率。 (2)监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001要求，在机室周围墙外及操作室四周布设X-γ辐射剂量率监测点位。 (3)监测仪器：FH40G/FHZ672E-10 X-γ射线剂量率仪，仪器编号：FS03。 (4)监测方法：监测按《辐射环境监测技术规范》(HJ/T61-2001)及《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T14583-1993)进行。 (5)监测时间：2016年5月18日。 2、质量保证措施 所使用的监测仪器经中国科学计量院检定合格，并处于检测证书有效期内。监测人员经过技术培训，持有辐射监测上岗证。 3、监测结果 表5-1 探伤室周围环境X-γ辐射剂量率监测结果 序号; 监测项目; 监测点位置; X-γ辐射剂量率(nGy/h). 关机（nGy/h）; 开机（nGy/h）. 1; 定向X射线探伤机; 探伤铅房东墙外左侧0m; /; 68.2. 探伤铅房东墙外左侧0.3m; 58.3; 65.0. 探伤铅房东墙外左侧1.0m; /; 64.3. 探伤铅房东墙外中央0m; /; 67.4. 探伤铅房东墙外中央0.3m; 55.2; 66.3. 探伤铅房东墙外中央1.0m; /; 64.2. 探伤铅房东墙外右侧0m; /; 69.5. 探伤铅房东墙外右侧0.3m; 57.2; 65.4. 探伤铅房东墙外右侧1.0m; /; 60.2. 2; 探伤铅房南墙外左侧0m; /; 67.4. 探伤铅房南墙外左侧0.3m; 54.3; 64.3. 探伤铅房南墙外左侧1.0m; /; 62.3. 探伤铅房南墙外中央0m; /; 68.5. 探伤铅房南墙外中央0.3m; 55.4; 66.4. 探伤铅房南墙外中央1.0m; /; 62.1. 探伤铅房南墙外右侧0m; /; 70.6. 探伤铅房南墙外右侧0.3m; 54.8; 68.6. 探伤铅房南墙外右侧1.0m; /; 62.7. 3; 探伤铅房西墙外左侧0m; /; 71.3. 探伤铅房西墙外左侧0.3m; 57.7; 68.4. 探伤铅房西墙外左侧1.0m; /; 62.3. 探伤铅房西墙外中央0m; /; 68.4. 探伤铅房西墙外中央0.3m; 53.6; 66.3. 探伤铅房西墙外中央1.0m; /; 62.8. 探伤铅房西墙外右侧0m; /; 67.4. 探伤铅房西墙外右侧0.3m; 56.3; 62.7. 探伤铅房西墙外右侧1.0m; /; 60.5. 4; 探伤铅房北墙外左侧0m; /; 70.5. 探伤铅房北墙外左侧0.3m; 55.2; 65.3. 探伤铅房北墙外左侧1.0m; /; 60.3. 探伤铅房北墙外中央0m; /; 69.3. 探伤铅房北墙外中央0.3m; 56.7; 62.0. 探伤铅房北墙外中央1.0m; /; 60.5. 探伤铅房北墙外右侧0m; /; 67.2. 探伤铅房北墙外右侧0.3m; 56.3; 64.9. 探伤铅房北墙外右侧1.0m; /; 60.1.

表5-2 探伤室周围环境X-γ辐射剂量率监测结果 序号; 监测项目; 监测点位置; X-γ辐射剂量率(nGy/h). 关机（nGy/h）; 开机（nGy/h）. 5; 定向X射线探伤机; 探伤室门口0m; /; 67.2. 探伤室门口0.3m; 58.4; 62.1. 探伤室门口1.0m; /; 60.3. 探伤室门左侧; 56.9; 70.6. 探伤室门右侧; 57.3; 65.2. 6; 探伤铅房房顶0m; /; 69.4. 探伤铅房房顶0.3m; 56.2; 68.2. 探伤铅房房顶1.0m; /; 65.1. 7; 控制室内; 58.3; 60.8. 8; 焊接室内; 56.4; 62.1. N 监测点位示意图 ●●● ●●● ●●● ●●● 车 间 走 廊 ●●● 探 伤 室 ●●● 控 ● 制 室 ●●● 探 伤 室 ●●● ●●● ●●● ●●● ● ● ●●● 门●●● ●●● ●●● ●焊 接 室 注：●为监测点位

由表5可知探伤工作状态，探伤室墙外30cm外X辐射剂量率为62.0～68.4nGy/h，满足《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)不大于2.5μGy/h的限值要求。 河北华信锅炉集团有限公司（DH22510-Ⅱ型探伤机）控制室开机工作时X辐射剂量率为60.8nGy/h，探伤机每年开机时间最大为1000h，该公司探伤工作人员年所接受的最大年剂量为0.061mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)职业人员20mSv/a的标准限值和 《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)职业人员5mSv/a的剂量约束值的要求。 探伤室门口30cm外X辐射剂量率为62.1nGy/h，车间公众人员年接触时间按照职业工作人员的1/4计算，其车间公众所接受的年剂量最大为0.016mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)公众人员1mSv/a的标准限值和 《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)公众人员0.3mSv/a的剂量约束值的要求。

表六、环境管理检查

我站于2016年5月18日对该公司《X射线探伤室内无损检测项目核技术应用环境影响报告表》审批意见的落实情况进行了现场检查，检查情况见下表。 表6-1 核技术应用项目环境影响报告表审批意见落实情况 检查项目; 检查内容; 落实情况. 探伤铅房; 曝光室长2.3米，宽2.1米，高2米，为独立建筑，建于一地坑内，地坑长5.5米，宽3米，坑内配有2个宽为450mm的人字梯。其四周墙体为钢架结构，并加装10mm的铅板。曝光室东侧有一扇进出用的单扇推拉防护门。铅板的防护当量为10mmpd。门宽940mm，门高1760mm，门洞宽800mm、门洞高1620mm，搭接尺寸为70mm。; 曝光室长2.3米，宽2.1米，高2米，为独立建筑，建于一地坑内，地坑长5.5米，宽3米，坑内配有2个宽为450mm的人字梯。其四周墙体为钢架结构，并加装10mm的铅板。曝光室东侧有一扇进出用的单扇推拉防护门。铅板的防护当量为10mmpd。门宽940mm，门高1760mm，门洞宽800mm、门洞高1620mm，搭接尺寸为70mm。. 剂量约束限值; - 职业人员每周所接受的有效剂量不超过100μSv/w的剂量约束值；公众人员每周所接受的有效剂量不超过《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117－2015）5μSv/w的剂量约束值，.曝光室关注点位最高周围剂量当量参考控制水平不大于5μSv/h，对不需要人员道德的探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平取100μSv/h。; 根据表5-1～5-2所显示的监测结果可知职业人员每周所接受的有效剂量不超过100μSv/w的剂量约束值；公众人员每周所接受的有效剂量不超过《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117－2015）5μSv/w的剂量约束值，.曝光室关注点位最高周围剂量当量参考控制水平不大于5μSv/h，对不需要人员道德的探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平取100μSv/h。. 辐射标志; 显著位置设置设电离辐射标志及中文警示说明。; 在显著位置设置警告标志及中文警示说明。.

续表6-1核技术应用项目环境影响报告表审批意见落实情况

| 检查项目 | 检查内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 安全保障措施 | 防护门与主机机联锁，安装工作状态的指示灯，探伤室内以及操作台上有且紧急停机按钮，控制台有方式非工作人员操作的锁定开关。 | 设门机联锁等装置，，并设工作警示灯。探伤室内以及操作台上有且紧急停机按钮，控制台有方式非工作人员操作的锁定开关。 |
| 上岗证 | 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全与防护专业知识以及相关法律、法规的培训与考核，均取得上岗资格，并通过辐射安全培训。 | 现有5名辐射工作人员，取的上岗证。 |
| 辐射防护用品 | 个人剂量计12台。个人剂量报警仪1台。便携式辐射监测仪器仪表1台，铅眼睛1副。 | 已落实 |
| 仪器校验规程 | 制定监测仪表校验规程，定期对仪表进行校验。 | 已制定监测仪表校验规程，并定期对仪表进行校验。 |
| 辐射安全管理及规章制度 | 成立辐射安全管理机构，制定各项管理制度，成册上墙，得到落实，各种记录完备。 | 已落实 |
| 个人剂量档案 | 按《放射工作人员个人剂量监测方法》的有关规定建立放射工作人员的个人剂量档案。 | 已落实 |
| 应急预案 | 成立辐射事故应急小组，并制定完善的辐射事故应急措施，一旦发生紧急情况，应立即启动应急预案。 | 已落实 |

表七、监测结论

河北华信锅炉集团有限公司（高碑店市方官镇高固路厂区） X射线探伤室内无损检测项目 使用1 台 DH22510-Ⅱ型 X 射线探伤机，用于无损监测。经现场监测和检查，结论如下： （1）监测表明：河北华信锅炉集团有限公司（DH22510-Ⅱ型探伤机）控制室开机工作时X辐射剂量率为60.8nGy/h，探伤机每年开机时间最大为1000h，该公司探伤工作人员年所接受的最大年剂量为0.061mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)职业人员20mSv/a的标准限值和 《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)职业人员5mSv/a的剂量约束值的要求。 探伤室门口30cm外X辐射剂量率为62.1nGy/h，车间公众人员年接触时间按照职业工作人员的1/4计算，其车间公众所接受的年剂量最大为0.016mSv，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)公众人员1mSv/a的标准限值和 《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)公众人员0.3mSv/a的剂量约束值的要求。 （2）河北华信锅炉集团有限公司（DH22510-Ⅱ型探伤机）使用的探伤机，在管理和安全防护措施的检查项目中基本符合要求。 （3）河北华信锅炉集团有限公司（DH22510-Ⅱ型探伤机）基本落实了环评报告表及批复等要求，达到了环境保护验收条件。 建议河北华信锅炉集团有限公司（DH22510-Ⅱ型探伤机）X射线探伤室内无损检测项目通过竣工环境保护验收。