负责验收的环境保护行政主管部门意见： 保环核验〔2016〕005号 一、项目主要建设内容： 河北省安装工程公司第三分公司位于保定市民营科技园区天润街536号，为Ⅱ类射线装置使用单位。该公司现有1台XXH-30050型轴向X射线探伤机，管电压280kV、输出电流5mA，为Ⅱ类射线装置，用于厂区探伤室内压力容器的无损检测。该辐射类项目于2011年12月通过河北省环境保护厅环评审批，文号：冀环辐审〔2011〕148号。 二、验收监测结果： 2015年3月承德市辐射环境监测站对该项目进行了验收监测，结果表明：探伤机开机作业时探伤室屏蔽墙外0.3M处X-γ辐射剂量率为49.1～842nGy/h，符合《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中探伤室外侧0.3M处空气比释动能率不大于2.5μGy/h的剂量限值要求，同时符合《工业X射线探伤放射防护要求》( GBZ117-2015) 中关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h。 操作间位置开机时X-γ辐射剂量率为232nGy/h，根据公司提供的探伤机每年开机时间为70小时，探伤工作人员所接受的年有效剂量最大为0.016mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中职业工作人员不超过20mSv/a的标准限值和《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117—2006）中职业人员5mSv/a的约束限值要求，同时符合《工业X射线探伤放射防护要求》( GBZ117-2015)中100μSv/周剂量参考控制水平要求。 探伤室周围环境X-γ辐射空气剂量率为49.1～1785nGy/h, 按照公众每年接触10小时计算，周围公众所接受的最大有效剂量为0.018mSv/a,所接受的辐射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）中有关公众成员不超过1mSv/a的标准限值要求和《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）中公众人员0.3mSv/a的剂量约束值要求，同时符合《工业X射线探伤放射防护要求》( GBZ117-2015)中5μSv/周剂量参考控制水平要求。 三、该公司落实了环评及批复文件中提出的各项环保措施，建立了必要的辐射安全与防护管理制度，设置了电离辐射标志及警示标识，辐射工作人员持证上岗，环保“三同时”制度执行到位。 四、验收结论：同意河北省安装工程公司第三分公司核技术应用建设项目通过环境保护竣工验收。 五、要求： 1、项目运行过程中，你公司要落实辐射安全与防护管理制度，保证射线装置安全受控，确保工作人员、周边辐射环境安全。 2、你公司应加强对辐射环境安全与防护工作的组织领导，定期开展辐射环境安全与防护培训和检查，委托有资质的部门开展辐射年度环境现状监测，开展辐射环境年度评估、个人剂量计检测、个人健康体检，建立并保存辐射工作人员个人剂量档案和健康体检档案至年满七十五周岁，或者停止辐射工作后保存档案三十年。 3、你公司该项目产生的废显影液、废定影液为危险废物，必须交给有资质的单位处置，严禁擅自处理，否则按违法行为严肃追究法律责任。 4、你公司应在20日内将审批的《核技术应用建设项目竣工环境保护验收申请表》、《核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测表》和相关验收资料送达保定市莲池区环境保护局备案。 我局委托保定市莲池区区环境保护局负责对你公司的日常辐射安全与防护工作进行监督管理。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2016年03月09日